## Slide 1: 基于双摄协同的实验室安全 事前干预监测系统
放在每一张实验桌上的安全终端
Notes: 开场：每张实验桌一台安全终端，由三个独立程序组成：控制盒固件、实验台终端、总后台。下面每一页都对应仓库里的具体模块。

## Slide 2
监控只能事后回看
三个缺口，对应三条工程约束，再落到具体的硬件和模块。
缺口
工程约束
落到哪里
事故发生时不能干预
能直接切断加热电源；开发板程序出故障时也要能断
ESP32-S3 控制盒 + 继电器；固件本地硬规则与心跳看门狗
事故发生前不能预警
识别和判断在实验桌本机实时完成，不依赖网络和人工盯守
每桌一台 RK3588 终端，NPU 推理，SafetyEngine 本地运行
俯拍看不清台面
器皿种类、离桌边的距离、热源温度都要测得到
第二路台面摄像头 + 器皿模型；MLX90614 红外测温
Notes: 需求先翻译成工程约束：能断电而且程序坏了也能断，所以有独立的控制盒和固件硬规则；要事前预警，所以判断放在本机；要看清台面，所以加第二路摄像头和红外测温。

## Slide 3: 系统组成：三个独立程序
控制盒
ESP32-S3，Arduino 固件
SHT30 温湿度
MLX90614 红外测温
MQ-2 烟雾
继电器（加热电源）
控制键、信号灯、蜂鸣器
本地硬规则
150℃ / 2500 / 心跳 30 s
实验台终端
RK3588，Python，run_app.py
识别线程
dual_inference.py
传感器线程
sensor_worker.py
SafetyEngine：R1–R9 → 交叉验证 → 温度预测
engine.py / state_machine.py / cross_check.py
事件中心
语音、灯、截图、SQLite
安全助手
只读工具
实验台小屏
kiosk.py（Qt）
本机控制台
FastAPI :8180
总后台
run_center.py
FastAPI
:8200
SQLite
账号、区域、指令、审计
原生 JS 前端
无构建
USB 串口
AA 55 帧
CRC16
HTTP
上报快照
取回阈值、指令
安全判断不依赖任何界面：小屏、本机控制台和总后台都只读取 SafetyEngine.snapshot()。
Notes: 三个程序：控制盒固件、实验台终端 run_app.py、总后台 run_center.py。终端和控制盒走 USB 串口自定义帧，终端和总后台走 HTTP。安全判断集中在 SafetyEngine，所有界面只读快照。

## Slide 4: 一次判断：三个触发源，一条调用链
SafetyEngine.__init__ src/core/engine.py
L104–112 节选
# 每一帧识别结果
self.inference_thread.update_frames_signal.connect(self._on_frames)
# 每一次控制盒遥测
self.sensor_worker.sensor_data_updated.connect(self._on_sensor)
# 每秒一次：摄像头全部掉线时也照常判断
self._tick = QTimer(self)
self._tick.timeout.connect(self._on_tick)
self._tick.start(1000)
线程边界
识别、串口各在后台线程，结果经 Qt 信号回到主线程再判断
帧队列
maxsize=2，满了丢最旧的（put_latest）
网页线程
不碰 numpy 画面，只取 latest_jpeg() 编码好的字节
_evaluate() 每次触发都跑
state_machine.evaluate() 规则 R1–R9
world_model.update() 温度预测
events.update() 事件、语音、灯、截图、SQLite
send_power_off() 需要断电时
serial.feed() 最后一步：喂心跳
update_risk() 每秒：交叉验证三级 + 三层定级
snapshot() 小屏、本机控制台、总后台都只读它
断电只由规则执行；交叉验证、温度预测和安全助手只影响提醒，不参与断电。
Notes: 判断有三个触发源：每帧识别结果、每次遥测、每秒一次定时器，摄像头掉线时也照常判断。每次都跑同一条调用链，最后一步才喂心跳；交叉验证每秒算一次，界面只读 snapshot。

## Slide 5: 两路摄像头、两个模型：类别名怎么变成事件
全景摄像头
ppe_best，12 类
护目镜 手套 实验服 口罩 头罩 以上五项的未佩戴类 进食 饮水
模型没有 person 类：检出任意一类装备即视为有人
台面摄像头
chem_best，14 类
烧杯 锥形瓶 圆底烧瓶 平底烧瓶 梨形瓶 试管 量筒 容量瓶 滴定管 移液管 试剂瓶 洗瓶 漏斗 滴定装置
PPE_VIOLATION_KINDS dual_inference.py
L117–126
PPE_VIOLATION_KINDS = {
"no googles": ("ppe_goggles", "未佩戴护目镜"),
"no goggles": ("ppe_goggles", "未佩戴护目镜"),
"no lab coat": ("ppe_coat", "未穿实验服"),
"no gloves": ("ppe_gloves", "未佩戴手套"),
"no mask": ("ppe_mask", "未佩戴口罩"),
"no head mask": ("ppe_headmask", "未佩戴头罩"),
"eating": ("eating", "实验区饮食"),
"drinking": ("eating", "实验区饮食"),
}
器皿分组 src/core/cross_check.py
L22–23
HEATABLE = {"beaker", "conical flask", "flat bottom flask",
"round bottom flask", "pear shaped flask", "test tube"}
NON_HEATABLE = {"volumetric flask", "measuring cylinder",
"reagent bottle", "burette", "pipette", "wash bottle"}
训练集把护目镜拼成了 googles，映射表两种拼写都收；表里没有的「no xxx」类按规则自动生成 ppe_xxx 事件。
Notes: 人员模型 12 类、器皿模型 14 类。类别名通过映射表变成事件 kind，比如 no googles 变成 ppe_goggles；器皿按可加热、不可加热分组，供规则和交叉验证使用。

## Slide 6: YOLO11n 微调，各约 2.59 M 参数
人员模型
全景摄像头，12 类，训练 80 轮
89.0%
mAP@0.5
83.4%
Precision
87.7%
Recall
64.3%
mAP@0.5:0.95
Chart: 验证集指标随轮次变化（横轴：轮次）
best.pt：第 77 轮 mAP@0.5 89.0%
器皿模型
台面摄像头，14 类，训练 50 轮
89.3%
mAP@0.5
86.7%
Precision
85.1%
Recall
73.7%
mAP@0.5:0.95
Chart: 验证集指标随轮次变化（横轴：轮次）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
mAP@0.5 | 0.2327 | 0.3746 | 0.4441 | 0.5311 | 0.5825 | 0.6754 | 0.6229 | 0.6708 | 0.7043 | 0.7344 | 0.7182 | 0.7314 | 0.7707 | 0.7382 | 0.774 | 0.7631 | 0.799 | 0.787 | 0.7934 | 0.8144 | 0.7889 | 0.7896 | 0.7763 | 0.8092 | 0.8197 | 0.822 | 0.8074 | 0.8165 | 0.8291 | 0.8432 | 0.8473 | 0.831 | 0.8624 | 0.8773 | 0.8627 | 0.8458 | 0.8631 | 0.8802 | 0.8733 | 0.8885 | 0.8629 | 0.8798 | 0.8903 | 0.8693 | 0.8767 | 0.8815 | 0.8832 | 0.8874 | 0.8892 | 0.8927
mAP@0.5:0.95 | 0.1623 | 0.2636 | 0.2993 | 0.3789 | 0.4159 | 0.4868 | 0.4644 | 0.5074 | 0.5195 | 0.5507 | 0.5495 | 0.5503 | 0.5827 | 0.5715 | 0.5959 | 0.5972 | 0.6179 | 0.6149 | 0.6285 | 0.6344 | 0.6152 | 0.6214 | 0.598 | 0.6368 | 0.6418 | 0.6621 | 0.6421 | 0.6464 | 0.6532 | 0.6686 | 0.6795 | 0.669 | 0.7032 | 0.7202 | 0.7056 | 0.6877 | 0.6939 | 0.7166 | 0.7111 | 0.7276 | 0.6963 | 0.7236 | 0.7305 | 0.7188 | 0.7223 | 0.7224 | 0.7191 | 0.7307 | 0.7344 | 0.7373
best.pt：第 50 轮 mAP@0.5 89.3%
指标为 best.pt 所在轮次（人员模型第 77 轮，器皿模型第 50 轮）的验证集检测指标，数据来自 models/model_card.json
Notes: 两个模型都是 YOLO11n 微调。人员模型训练 80 轮、取第 77 轮权重，mAP@0.5 为 89.0%；器皿模型 50 轮，mAP@0.5 为 89.3%。这是验证集上的检测指标，不是事故识别准确率。

## Slide 7: 部署：按 RKNN → ONNX → .pt 加载，失败自动回退
_load_model dual_inference.py
L292–313 节选
for path in paths: # 按 vision.prefer_format 排好的候选
if path.endswith("_rknn_model") and not ON_ROCKCHIP:
continue
try:
model = YOLO(path, task="detect")
if path.endswith("_rknn_model"):
imgsz = int(cfg("vision.imgsz", 640))
# 第一次推理才真正加载 NPU，先试跑一次
model(np.zeros((imgsz, imgsz, 3), np.uint8),
verbose=False, imgsz=imgsz)
self._fixed_imgsz = imgsz
if err:
events.log("NPU 模型没加载上", ..., kind="model")
return model, model.names
except Exception as e:
err = str(e)
put_latest dual_inference.py
L145–155
def put_latest(q, item):
# 队列满时丢弃最旧的元素
while True:
try:
q.put_nowait(item)
return
except queue.Full:
try:
q.get_nowait()
except queue.Empty:
pass
NPU 单帧推理
人员 120 ms / 器皿 116 ms
版本一致
导出工具、板上运行时均为 2.3.2
输入尺寸
导出时固定 640
RK3588 实测，FP16；tools/check_npu.py 对比 NPU 与 .pt 的检测结果一致。NPU 加载失败时改用 .pt（CPU），并写一条事件。
Notes: 部署按 RKNN、ONNX、.pt 的顺序尝试；RKNN 要先试跑一次才真正加载 NPU，失败就换下一种格式，并写一条事件。帧队列只保留最新的两帧，判断不会被积压的旧帧拖慢。NPU 单帧人员 120 ms、器皿 116 ms。

## Slide 8: 从检测框到事件：时间窗口投票
TemporalVoter.update LabSafetyMonitor/dual_inference.py
L169–180
for kind in kinds:
d = self.hist.setdefault(kind, deque())
d.append((now, kind in hits))
while d and now - d[0][0] > self.window:
d.popleft()
if len(d) < self.min_frames:
continue
ratio = sum(1 for _, h in d if h) / len(d)
if not self.active.get(kind) and ratio >= self.on_ratio:
self.active[kind] = True
elif self.active.get(kind) and ratio <= self.off_ratio:
self.active[kind] = False
窗口
window_s = 3.0 s
确认
命中帧占比 ≥ 60%
解除
命中帧占比 ≤ 20%
最少帧数
4
确认和解除用两个阈值，形成滞回，单帧误检不会触发提醒，事件也不会在边界上反复跳变。
人员在场
人员模型任一类检出即视为有人
无人值守
连续 15 s 无检出
画面无效
黑屏、无摄像头、演示数据时不判断无人
Notes: 单帧检测结果不直接报警：3 s 窗口内命中帧占比 ≥60% 才确认，≤20% 才解除，有滞回。人员在场用装备检出代替 person 类，连续 15 s 无检出才算无人。

## Slide 9: 演示：吃苹果的同学
检测框 no googles
TemporalVoter 确认
events.update 上升沿
_play_voice 选语气
PLAY_VOICE 0x03，曲目 1
高危
实验台小屏
待处理事项
停止饮食，到实验区外进食
佩戴护目镜
佩戴口罩
佩戴头罩
热源
未加热
防护
护目镜
实验服
手套
口罩
状态
画面
记录
静音 60s
呼叫教师
断电
小屏界面示意，按当前小屏布局绘制
温和语气
ppe_goggles，曲目 1
「同学，记得戴好护目镜哦，眼睛只有一双。」
温和语气
eating，曲目 6
「实验区不能吃东西喝水哦，请到室外再吃。」
语气由 events._play_voice() 决定：紧急事件或交叉验证为高危时用严厉语气，其余温和；事件解除后 10 s 内再出现算同一次，不重复播报。
Notes: 演示：摘下头罩、护目镜、口罩吃苹果。检测框经投票确认，events.update 在上升沿播语音，曲目号来自 config.yaml，经串口 PLAY_VOICE 让控制盒播放。分数叠加后小屏和信号灯变红。

## Slide 10: 学生是第一用户
系统的首要目标是减少火灾和人身伤害，而不是记录违规。所以提醒先发给台前的学生，管理端只接收需要处理的事件。
实机截图：实验台小屏，加热中无人值守、预测即将干烧
每张实验桌一台终端
RK3588 开发板、两路 USB 摄像头、控制盒与传感器、小屏；硬件采购估算 1000–1350 元
断网照常工作
识别、打分和断电都在本机；连不上总后台只记一条，恢复后自动重新上报
小屏按现场设计
800×480 基准自适应，按钮 ≥ 64 px；0.5 s 刷新、不做动画，不和识别抢 CPU
Notes: 学生是第一用户：提醒先发给台前的学生。每桌一台终端，断网也照常判断；小屏按现场设计，不做动画，不和识别抢 CPU。

## Slide 11: 第一个分叉：交叉验证打分，分三级
assess() src/core/cross_check.py
L92–127 节选
elif "WARNING" in ev_levels:
add("规则引擎", "存在警告事件", 40)
if heating and present is False:
add("人员 × 传感器", "正在加热但台前无人", 70, ...)
for k in missing:
name = PPE_NAMES[k]
if heating and k in ("ppe_goggles", "ppe_gloves"):
add("人员 × 传感器", f"加热中未佩戴{name}…", 35 if boiling else 30, ...)
elif items and k in ("ppe_goggles", "ppe_gloves", "ppe_coat"):
add("人员 × 器皿", f"台面有器皿时未佩戴{name}", 15, ...)
if heating and non_heatable:
add("器皿 × 传感器", "加热时台面有不可加热量器…", 35, ...)
if wm_risk >= 0.6:
add("温度预测", f"干烧风险分 {wm_risk:.2f}", 70, ...)
score = min(100, sum(f["points"] for f in factors))
level = "high" if score >= high_score else "mid" if score >= mid_score else "low"
输入
人员、器皿、温度预测、事件等级合成的字典
输出
level、score、scene、每条依据
性质
纯函数，不参与断电
分界
30 / 70，可按区域调整
0
30
70
100
低危 15 分
未加热，整理器皿时未戴手套
15 台面有器皿时未佩戴手套
中危 65 分
加热中有量筒，未戴护目镜
35 量器被加热 + 30 未戴护目镜
高危 100 分
越过沸点仍在升温
70 干烧风险 + 40 警告，封顶 100
Notes: 第一个分叉：交叉验证是多源规则打分，不是机器学习里的交叉验证。每条因子带来源和分值，相加封顶 100，30 分中危、70 分高危。三个例子的分数都能从代码里逐项算出来。

## Slide 12: 断电只看规则；温度预测只负责提前预警
编号
条件（config.yaml → rules）
结果
R1
热源 ≥ 120℃
紧急，断电
R2
≥ 80℃ 且升温 ≥ 2℃/s
警告
R3
加热中（≥ 50℃）无人，持续 60 s
警告 → 断电
R4
无测温 + 可加热器皿 + 无人 + 环境 > 55℃
紧急，断电
R5
烟雾读数 ≥ 1800
紧急，断电
R6
湿度 > 80%
警告
R7
环境温度 > 40℃
警告
R8
加热中台面有容量瓶、量筒等量器
提醒
R9
越过沸点仍升温，预计 ≤ 90 s 到 120℃
警告，不断电
每条规则写成 add(kind, level, title, message, cut=…)，只有 cut=True 的规则会下发断电。
_predict src/core/world_model.py
L130–176 节选
# 一阶模型 dT/dt = α + β·T，β = -1/τ，T∞ = -α/β
# 2 秒分箱后差分求导，抑制噪声
if len(d_t) >= 4 and slope > 0.02 and not beyond_boil:
lf = self._linfit(d_t, d_v)
if lf is not None:
beta, alpha = lf
if beta < -1e-4:
t_inf_c = -alpha / beta
tau_c = -1.0 / beta
...
if temp < boil_hi: # 低于沸点：液体还在
eta_boil = time_to(boil_lo) if temp < boil_lo else None
else: # 越过沸点仍升温：可能已烧干
eta = time_to(dry_c)
拟合窗口
最近 60 s；越过沸点后只用最近 15 s 外推
沸腾平台
92–104℃ 且 15 s 斜率 < 0.05℃/s
Notes: 断电只看 R1 到 R9 这组确定的规则，只有 cut=True 的才下发断电。温度预测用一阶热平衡拟合，低于沸点只给沸腾时间；越过沸点还在升温，才给干烧倒计时，触发 R9 预警，不断电。

## Slide 13: 第二个分叉：同一事件，三层各自定级
学生端
语音提示、小屏
实验室老师
处置队列、群消息
实验楼
处置队列
摘口罩、吃苹果
严厉干预
仅记录
无需介入
加热时台面有量筒
温和提醒
需关注
无需介入
越过沸点仍升温
严厉干预
立即处置
关注
断电锁定、烟雾超标
严厉干预
立即处置
需介入
学生端计入全部因子；实验室老师只计入加热、温度、烟雾、断电和学生呼叫，行为违规仅作知会；实验楼只计入断电锁定和紧急事件。
Notes: 第二个分叉：同一事件三层各自定级。吃苹果对学生是高危，对老师只记知会，对实验楼不打扰；断电锁定三层都是最高。

## Slide 14: 分层上报的实现：同一份打分，三次过滤
tiers() src/core/cross_check.py
L166–191 节选
# ---- 实验室老师 ----
reasons = [
{"text": f["text"], "points": f["points"]} for f in r["factors"]
if f["source"] not in BEHAVIOR_SOURCES and f["source"] != "规则引擎"]
if latched:
reasons.append({"text": "已断电锁定，需到场排查", "points": 100})
elif "CRITICAL" in hz: ...
elif "WARNING" in hz: ...
if d.get("called"):
reasons.append({"text": "学生在终端上呼叫教师", "points": 40})
t_level = _level(t_score, mid_score, high_score)
notes = [f["text"] for f in r["factors"] if f["source"] in BEHAVIOR_SOURCES]
# ---- 实验楼 ----
if latched or "CRITICAL" in hz:
b_level = "high"
elif t_level == "high":
b_level = "mid"
学生端
全部因子，即 risk.level
实验室
去掉行为因子；hz 只含安全规则事件
实验楼
只看断电锁定与紧急事件
三层等级随快照字段 risk.tiers 上报；总后台按账号角色选默认视角，旧版终端没有该字段时有兜底。分层只影响上报，不参与断电。
Notes: 实现上就是在同一份打分上做三次过滤：老师层去掉行为因子，实验楼层只看断电锁定和紧急事件。等级随快照字段 risk.tiers 上报，不参与断电。

## Slide 15: 安全助手：只读，只建议
实机截图：本机控制台事件卡片，处理建议由规则模板生成
读取交叉验证结果和安全手册（BM25 检索），生成原因、步骤和条款引用。工具表只有 5 个只读工具，没有任何电源控制接口。
TOOLS src/agent/agent.py
L47–66 节选
TOOLS = [ # 全部只读
{"name": "get_status", ...}, # 状态、遥测、锁定
{"name": "get_risk_assessment", ...}, # 交叉验证结果
{"name": "get_recent_events", ...},
{"name": "get_forecast", ...}, # 温度预测
{"name": "search_manual", ...}, # 手册检索
]
线路 agent.route = auto：远程通义千问 → 本地 Ollama；都不可用时退回规则模板。
Notes: 安全助手的工具表只有 5 个只读工具，测试会扫描工具名，不允许出现电源、继电器类工具。线路自动选择，都不可用时用规则模板，截图里这条建议就是规则模板生成的。

## Slide 16: 最后一道防线：只断不通
开发板
规则判定需断电
POWER_OFF 0x02
控制盒
ESP32-S3
断开继电器
加热电源
已断开
控制盒回 ACK；0.25 s 未收到则重发，最多发送 3 次。真机实测 ACK 往返时延中位数 4.9 ms。
实机截图：小屏断电锁定页
开发板规则（可按区域调整）
R1 热源 ≥ 120℃
R3 加热中无人 60 s
R5 烟雾读数 ≥ 1800
控制盒本地硬规则（写在固件里）
热源 ≥ 150℃
烟雾读数 ≥ 2500
心跳中断 30 s 且热源 > 60℃
恢复供电
软件和总后台都没有通电接口。复电只能在现场长按控制键 2 秒，控制盒先复查温度和烟雾，超标则拒绝。
Notes: 断电链路：开发板发 POWER_OFF，控制盒断继电器回 ACK，0.25 s 超时重发，最多发送 3 次，往返中位 4.9 ms。控制盒另有固件硬规则。软件和总后台都没有通电接口。

## Slide 17: 程序卡死也能断电：心跳由安全判断驱动
① R3 加热中无人值守 src/core/state_machine.py
L250–260 节选
cut_s = rules("unattended_heating_cut_s", 60.0)
if heating and macro_unattended:
if self._unattended_heat_since is None:
self._unattended_heat_since = now
dur = now - self._unattended_heat_since
if dur >= cut_s:
add("unattended_heating", "CRITICAL",
"加热中无人值守超时", ..., cut=True)
else:
add("unattended_heating", "WARNING",
"加热中无人值守", ...)
② 只有判断跑完才喂心跳 serial_comm.py
L375–381 节选
def feed(self):
self._last_feed = time.time()
@property
def engine_alive(self) -> bool:
return time.time() - self._last_feed \
< self.engine_stale_s # 5 s
# 发送线程（L421）
if self.engine_alive and (...):
# 发出 HEARTBEAT
③ 控制盒：心跳中断 30 s 且热源 > 60℃，本地断电 firmware/lab_guard_esp32/lab_guard_esp32.ino
L254–257
if (mlxOk && !isnan(objC) && objC >= HARD_LIMIT_C) cutPower(CUT_OVERTEMP, EV_LOCAL_OVERTEMP);
if (smokeReady() && smokeRaw >= SMOKE_LIMIT_RAW) cutPower(CUT_SMOKE, EV_LOCAL_SMOKE);
bool hot = !mlxOk || isnan(objC) || objC > WATCHDOG_HOT_C; // 测不到温度时按"可能很热"保守处理
if (relayOn && millis() - lastHb > WATCHDOG_CUT_MS && hot) cutPower(CUT_WATCHDOG, EV_WATCHDOG);
Notes: 心跳不是定时器发的：只有安全判断每次跑完调用 feed()，发送线程才发心跳。程序卡死 5 s 心跳就停，控制盒 30 s 收不到心跳、继电器闭合且热源高于 60℃（测不到温度也算）就本地断电。

## Slide 18: 串口协议：定长帧头 + CRC16 + ACK 重发
示例：POWER_OFF 指令，原因码 4（执行上位机断电），115200 波特
AA
帧头
55
帧头
01
LEN
2A
SEQ
02
CMD
04
PAYLOAD
95
CRC 低字节
95
CRC 高字节
CRC16-CCITT 覆盖范围
帧构造与校验 LabSafetyMonitor/serial_comm.py
L105–118
def crc16_ccitt(data: bytes, crc: int = 0xFFFF) -> int:
for b in data:
crc ^= b << 8
for _ in range(8):
if crc & 0x8000:
crc = ((crc << 1) ^ 0x1021) & 0xFFFF
else:
crc = (crc << 1) & 0xFFFF
return crc
def build_frame(seq: int, cmd: int, payload: bytes = b"") -> bytes:
body = bytes([len(payload), seq & 0xFF, cmd]) + payload
return HEADER + body + struct.pack("<H", crc16_ccitt(body))
ACK 超时
ACK_TIMEOUT_S = 0.25
最多发送
ACK_MAX_TRIES = 3
结果
power_off_state 记录是否被确认
一致性
固件与 tests/fake_mcu.py 用同一协议
接收端按帧头重新同步：长度非法或 CRC 错误的帧直接丢弃，不完整的帧留到下一次读取再拼接。
Notes: 帧格式：AA 55 帧头、长度、序号、命令、负载、CRC16-CCITT 小端。断电指令要 ACK，0.25 s 超时重发，最多发送 3 次。固件和仿真下位机共用这一协议，测试不需要硬件。

## Slide 19: 总后台：同一栋楼，三个视角
学生端视角
与实验台上的提醒一致
高危 3
中危 3
一楼
二楼
三楼
A01
A02
A03
A04
B01
B02
C01
C02
C03
D01
D02
E02
E01
实验室视角
只显示需要教师处置的实验桌
高危 2
中危 1
一楼
二楼
三楼
A01
A02
A03
A04
B01
B02
C01
C02
C03
D01
D02
E02
E01
实验楼视角
只显示断电锁定与紧急事件
高危 1
中危 1
一楼
二楼
三楼
A01
A02
A03
A04
B01
B02
C01
C02
C03
D01
D02
E02
E01
演示数据：tools/center_demo.py，13 台模拟终端。视角即接口参数 GET /api/overview?tier=…
Notes: 总后台三个视角自动轮换：学生端视角吃苹果那张桌是红的；实验室视角变绿；实验楼视角只剩断电锁定那张红。视角就是接口参数 tier。

## Slide 20: 终端接入：一个上报接口，指令只有断电和静音
实验台终端
center_link.py
总后台
center/app.py
POST /api/node/report X-Node-Token 每 2 s：snapshot、meta、acks
返回 profile（区域阈值）、commands、voice（语音包版本）
node_report center/app.py
L449–461 节选
@app.post("/api/node/report")
async def node_report(request: Request, n=Depends(node_auth)):
data = await body(request)
store.ack_commands(n["id"], data.get("acks") or {})
store.record_report(n["id"], ..., snap, meta)
prof = _resolved_rules(n["area_id"])
cmds = store.pending_commands(n["id"])
return {"profile": prof, "commands": [...],
"voice": _voice_pack(n["area_id"]), ...}
指令白名单 center_link.py
L145–155 节选
COMMANDS = ("cut_power", "mute")
def run_command(self, c):
cmd, args = c.get("cmd"), c.get("args") or {}
if cmd == "cut_power":
return self.engine.cut_power(f"总后台·{who}")
if cmd == "mute":
until = self.engine.mute(...)
return ...
return "不支持的指令" # 没有上电 / 解锁指令
执行结果在下一次上报的 acks 里回写；上报失败只记录，终端本机判断不受影响。
Notes: 终端每 2 秒调一次上报接口，带上快照和上次指令的执行结果；总后台返回区域阈值、待执行指令和语音包版本。指令白名单只有断电和静音。

## Slide 21: 分层管理；下发的阈值在终端再校验一次
账号与授权
管理员和教师两种角色；教师只能看、管被授权的楼栋、房间或实验桌
users、grants
阈值方案
出厂预设打底，按区域逐级覆盖
profiles
语音包
每类提示温和、严厉两种语气；TTS 或教师本人录音
voice_assets、voice_map
复核与审计
报警复核汇总现场准确率；所有操作写入审计
audit
tunable_spec() src/core/tunable.py
L38–44 节选
spec = dict(TUNABLE)
typ, lo, _, label, grp = spec["rules.dry_burn_c"]
spec["rules.dry_burn_c"] = (typ, lo, float(hard_limit_c) - 5, ...)
typ, lo, _, label, grp = spec["rules.smoke_raw"]
spec["rules.smoke_raw"] = (typ, lo, int(smoke_limit_raw) - 100, ...)
总后台总览页截图（演示数据）
终端 apply_profile() 按本机控制盒硬上限（150℃ / 2500）重建白名单，超限项不生效，原因写进事件，并在下一次上报的 profile_errors 里回报。
Notes: 账号、授权、阈值方案、语音包、审计都在总后台的 SQLite 里。阈值下发到终端后，终端按本机控制盒的硬上限重建白名单，超限项不生效并回报原因。

## Slide 22: 设计约束写进自动测试
只断不通、大模型不碰电闸 tests/test_platform.py
L173, L231
names = {t["function"]["name"] for t in TOOLS}
check(not any(k in n for n in names for k in
("power", "relay", "reset", "unlock", "cut")),
"Agent 工具表中没有任何电源 / 继电器 / 解锁类工具")
routes = {getattr(rt, "path", "") for rt in client.app.routes}
check(not any(k in p for p in routes for k in
("power/on", "power/restore", "unlock", "reset", "release")),
"不存在任何上电 / 解锁接口")
87
test_backend
安全核心、协议、控制键
44
test_platform
控制台、助手、约束
81
test_center
总后台、接入、分层
测试用 tests/fake_mcu.py 模拟控制盒，数据库建在临时目录，不需要摄像头、控制盒和大模型。
用例数为仓库文档记录；答辩前请在比赛电脑上重跑一遍。
Notes: 只断不通、大模型不碰电闸，这些约束都写成了测试：扫描路由和工具名。三套测试共 212 个用例，用仿真下位机，不需要硬件。

## Slide 23: 实物运行
Notes: 实物运行照片。

## Slide 24
RK3588
双摄识别
YOLO11n，人员 12 类，器皿 14 类
交叉验证
多源规则打分，分低、中、高三级
三层分级上报
学生端、实验室老师、实验楼各自定级
语音提示
温和与严厉两种语气，可用教师本人录音
总后台
平面图、处置队列、阈值方案、授权
控制盒断电
固件硬规则与心跳看门狗，只断不通
安全助手
只读工具，引用手册条款
温度预测
一阶热平衡拟合；越过沸点才给干烧倒计时
防患于未然
基于双摄协同的实验室安全事前干预监测系统
Notes: 总结：需求落成三条工程约束，判断在本机、断电在硬件、提醒按三层分级、总后台管全楼。出发点是让做实验的同学在出事之前就被提醒。